Załącznik nr 6 do SIWZ - Zestawienie parametrów technicznych dla zamówienia pn. Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatów RTG w ramach zadania pn. Zakup aparatów do diagnostyki obrazowej wraz z modernizacją i dostosowaniem pomieszczeń do pracowni radiologicznej.

	Cyfrowy aparat RTG na zawieszeniu sufitowym
L.p.	PARAMETR		WARTOŚĆ WYMAGANA	OCENA	WYPEŁNIA WYKONAWCA (TAK, NIE i podać wartość gdy wymagana)
	WYMAGANIA OGÓLNE
	Producent		Podać	Bez punktacji
	Model / Typ		Podać	Bez punktacji
	Oferowany aparat RTG w pełni cyfrowy, fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy. Rok produkcji aparatu nie wcześniej niż: 2020		TAK	Bez punktacji
	Istotne elementy oferowanego aparatu RTG, tj generator, lampa rentgenowska, detektor, stół kostny, statyw do zdjęć odległościowych, zawieszenie sufitowe wyprodukowane przez tego samego producenta i objęte jednym certyfikatem CE		TAK/NIE	Bez punktacji
II.	Sufitowy statyw 3D na lampę RTG
	Statyw z lampą mocowany na suficie		TAK	Bez punktacji
	Zakres ruchu wózka z kolumną i kołpakiem - wzdłużnie min.340 cm		TAK	Bez punktacji
	Zakres ruchu wózka z kolumną i kołpakiem – w poprzek min. 220 cm		TAK	Bez punktacji
	Zakres pionowego ruchu lampy ≥ 160 cm		TAK, podać	≥ 180 cm – 10 pkt / Pozostałe – 0 pkt
	Ruch pionowy zmotoryzowany		TAK	Bez punktacji
	Wielofunkcyjny, dotykowy panel LCD zlokalizowany na kołpaku umożliwiający odczyt i ustawianie parametrów ekspozycji		TAK	Bez punktacji
	Automatyczna zmiana orientacji informacji wyświetlanych na panelu o ±90o wraz z obrotem kołpaka lampy ±90°		TAK	Bez punktacji
	Dokonywanie za pomocą dotykowego panelu sterującego LCD usytuowanego na kołpaku lampy rtg zmiany miejsca ekspozycji: stół, statyw lub wolna ekspozycja z odpowiednią zmianą w programach anatomicznych oraz wybór kolejności programów anatomicznych		TAK	Bez punktacji
	Modyfikacja oddzielnie poszczególnych parametrów ekspozycji: kV, mAs i ms, wielkości ogniska oraz wybór komór AEC bezpośrednio z dotykowego panelu sterującego usytuowanego na kołpaku lampy rtg		TAK/NIE	TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt.
	Modyfikacja zmiany wielkości dawki na panelu dotykowym usytuowanym na kołpaku lampy rtg		TAK	Bez punktacji
	Wyświetlanie pomiaru odległości SID na panelu dotykowym usytuowanym na kołpaku lampy rtg		TAK	Bez punktacji
	Czytelny wyświetlacz danych pacjenta (imię i nazwisko), kąta lampy i kąta odchylenia stojaka do zdjęć odległościowych zlokalizowany na kołpaku lampy lub równoważny jak w wyjaśnieniach treści SIWZ		TAK	Bez punktacji
	Wyświetlanie na wyświetlaczu na kołpaku lampy kąta ustawienia detektora bezprzewodowego celem ustawienia wiązki centralnej prostopadle do detektora dla wolnych projekcji, gdy znajduje się poza statywem płucnym		TAK/NIE	TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt.
	Automatyczny ruch nadążny statywu z lampą zgodnie z pionowym ruchem stołu z zachowaniem odległości SID lub rozwiązanie równoważne		TAK	Bez punktacji
	Automatyczny ruch nadążny statywu z lampą zgodnie z pionowym ruchem uchwytu z detektorem na statywie do zdjęć odległościowych lub rozwiązanie równoważne - detektor w pionie		TAK	Bez punktacji
	Programy anatomiczne dostępne z konsoli operatora systemu.		TAK	Bez punktacji
	Automatyczny ruch nadążny statywu z lampą RTG zgodnie z pionowym ruchem detektora na statywie do zdjęć odległościowych– detektor pod kątem innym niż 0º lub 90º z zachowaniem odległości SID		TAK/NIE	TAK – 10 pkt NIE- 0 pkt.
	Możliwość automatycznego ustawienia odległości SID do typu użytej kratki		TAK	Bez punktacji
	Możliwość automatycznego centrowania lampy RTG do detektora w stole i statywie		TAK	Bez punktacji
	Automatyczne wykonywanie zdjęć kości długich na stole diagnostycznym po zaznaczeniu punktu początkowego i końcowego		TAK	Bez punktacji
	Automatyczne wykonywanie zdjęć kości długich na statywie do zdjęć odległościowych po zaznaczeniu punktu początkowego i końcowego wykonywane za pomocą skręcania lampy RTG przy zachowaniu jej położenia wysokościowego		TAK	Bez punktacji
	Bezprzewodowy pilot do zdalnego sterowania ruchami pionowym, poziomym i obrotowym lampy na kolumnie sufitowej z dowolnego miejsca pracowni i sterowni lub możliwość sterowania ruchami pionowym, poziomym i obrotowym lampy na kolumnie sufitowej, poprzez pilota zdalnego sterowania oraz przyciski znajdujące się z przodu i z tyłu zawieszenia lampy rtg		TAK	Bez punktacji
III.	Lampa RTG i kolimator
	Rozmiar ogniska małego ≤ 0,6 (Zgodnie z IEC 60336)		TAK, podać	Bez punktacji
	Rozmiar ogniska dużego ≤ 1,2 (Zgodnie z IEC 60336)		TAK, podać	≤ 1,0 – 10 pkt / Pozostałe – 0 pkt
	Moc ogniska małego ≥ 38 kW (Zgodnie z IEC 60613)		TAK, podać	Bez punktacji
	Moc ogniska dużego ≥ 80 kW (Zgodnie z IEC 60613)		TAK, podać	Bez punktacji
	Pojemność cieplna anody ≥ 300 kHU		TAK, podać	≥ 800 kHU – 10 pkt / Pozostałe – 0 pkt
	Szybkość chłodzenia≥ 132 kHU/min		TAK, podać	Bez punktacji
	Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg ≥ 1,50 MHU		TAK, podać	≥ 2,5 MHU – 10 pkt / Pozostałe – 0 pkt
	Anoda szybkoobrotowa		TAK, podać	Bez punktacji
	Miernik dawki na stałe wbudowany w kolimator lampy RTG		TAK	Bez punktacji
	Wstępna kolimacja ustawiana automatycznie z programów anatomicznych oraz ręcznie		TAK	Bez punktacji
	Ustawianie dodatkowej filtracji w kolimatorze automatycznie z programów anatomicznych oraz zmieniana ręcznie		TAK	Bez punktacji
	Kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji i celownikiem laserowym		TAK	Bez punktacji
IV.	Generator RTG
	Generator wysokiej częstotliwości		TAK	Bez punktacji
	Moc generatora ≥ 80 kW (zgodnie z normą IEC 601)		TAK, podać	Bez punktacji
	Zakres napięć w radiografii min. 40 – 150 kV		TAK, podać	Bez punktacji
	Max prąd w radiografii ≥ 800 mA		TAK, podać	Bez punktacji
	Zakres mAs ≤0,5 - ≥800 mAs		TAK, podać	Bez punktacji
V.	Uniwersalny stół diagnostyczny
	Stół stacjonarny z płaskim blatem		TAK	Bez punktacji
	Blat pływający		TAK	Bez punktacji
	Długość blatu stołu ≥ 220 cm		TAK, podać	Bez punktacji
	Szerokość blatu stołu ≥ 80 cm		TAK, podać	Bez punktacji
	Zakres ruchu wzdłużnego blatu ≥ 75 cm		TAK, podać	Bez punktacji
	Zakres ruchu poprzecznego blatu ≥ 20 cm		TAK, podać	Bez punktacji
	Max obciążenie stołu ≥ 270 kg		TAK, podać	≥ 300 kg – 10 pkt / Pozostałe – 0 pkt
	Odległość płyta stołu – detektor ≤ 8,5 cm		TAK, podać	≤ 5,5 cm – 10 pkt / Pozostałe – 0 pkt
	Minimalna wysokość blatu od podłogi ≤ 56,5 cm		TAK, podać	Bez punktacji
	Maksymalna wysokość blatu od podłogi ≥ 85 cm		TAK, podać	≥ 95 cm – 10 pkt / Pozostałe – 0 pkt
	Pochłanialność blatu - ekwiwalent Al. ≤ 1,4 mm		TAK, podać	Bez punktacji
	Kratka przeciwrozproszeniowa, możliwość wyciągania i wymiany bez pomocy narzędzi		TAK, podać parametry	Bez punktacji
	Układ AEC w stole		TAK	Bez punktacji
	Przełączniki nożne do sterowania wysokością stołu oraz do zwalniania hamulców blatu		TAK	Bez punktacji
	Automatyczny ruch nadążny detektora w stole podczas kątowania lampy z zachowaniem synchronizacji promień centralny – środek detektora		TAK/NIE	TAK - 10 pkt / NIE - 0 pkt
	Zestaw pozycjonerów do układania pacjenta na stole		TAK	Bez punktacji
	Uchwyt dla pacjenta		TAK	Bez punktacji
VI.	Statyw do zdjęć odległościowych
	Statyw mocowany do podłogi		TAK	Bez punktacji
	Minimalna możliwa odległość środka panela, licząc od podłogi ≤ 38 cm		TAK, podać	Bez punktacji
	Maksymalna możliwa odległość środka panela, licząc od podłogi ≥ 165 cm		TAK, podać	Bez punktacji
	Układ AEC w statywie		TAK	Bez punktacji
	Kratka przeciwrozproszeniowa min. 80 l/cm umożliwiająca wykorzystanie z SID od 100 (lub 115)-180cm		TAK, podać parametry	Bez punktacji
	Możliwość wyciągania i wymiany kratki bez pomocy narzędzi		TAK	Bez punktacji
	Pochłanialność płyty statywu – ekwiwalent Al. ≤ 0,72 mm		TAK	Bez punktacji
	Odległość płyta statywu – powierzchnia detektora ≤ 55 mm		TAK	Bez punktacji
	Zakres wykonywania zdjęć kości długich ≥120 cm		TAK	≥150 cm – 10 pkt / Pozostałe – 0 pkt
	Kratka przeciwrozproszeniowa do wykonywania zdjęć kości długich o ogniskowej min 300 cm		TAK	Bez punktacji
	Dodatkowy stawy dla pacjenta do wykonywania zdjęć kości długich z linijką		TAK	Bez punktacji
	Uchwyty boczne i uchwyt górny ułatwiający zdjęcia w projekcjach PA i bocznych		TAK	Bez punktacji
VII.	Detektor bezprzewodowy
	Wymiary pola aktywnego detektora ≥ 42 cm x 34 cm		TAK	Bez punktacji
	Rozdzielczość detektora (ilość pikseli) ≥ 6,6 mln		TAK	Bez punktacji
	Detektor bezprzewodowy umożliwiający pracę zarówno w stole jak i poza nim (zdjęcia z wolnej ręki, zdjęcia pacjentów na wózkach inwalidzkich, łóżkach przewoźnych itp.)		TAK	Bez punktacji
	Rozmiary pojedynczego piksela ≤ 150 µm		TAK, podać	Bez punktacji
	Głębokość akwizycji ≥ 16 bit		TAK, podać	Bez punktacji
	Maksymalna waga detektora 3,3 kg		TAK	Bez punktacji
	Maksymalny udźwig detektora dla pacjenta stojącego na nim ≥ 150 kg (przy wolnej ekspozycji) lub ≥ 100 kg wraz osłoną rozszerzającą możliwości diagnostyczne do maksymalnej wagi 227 kg		TAK, podać	Bez punktacji
	Maksymalny udźwig detektora dla pacjenta leżącego na nim ≥ 200 kg (przy wolnej ekspozycji)		TAK, podać	Bez punktacji
	Możliwości ładowania baterii detektora w ładowarce w stole (niezależnie od położenia wzdłuż lub w poprzek długiej osi stołu) bez awaryjnego kabla. W przypadku odpowiedzi NIE należy dostarczyć nastołową ładowarkę baterii wraz z dodatkową baterią.		TAK/NIE	TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt
	Materiał warstwy scyntylacyjnej wykonany w technologii – jodek cezu (CSI)		TAK	Bez punktacji
	Uchwyt do trzymania detektora zintegrowany z detektorem		TAK/NIE	TAK -10 pkt. / NIE – 0 pkt.
	Czas transmisji danych z detektora i wyświetlenie obrazu w pełnej rozdzielczości ≤10 sek.		TAK, podać	Bez punktacji
	Dodatkowa osłona na detektor do wykonywania zdjęć pod obciążeniem o obciążalności minimum 227 kg lub brak w przypadku detektora o wytrzymałości powyżej 300 kg		TAK	Bez punktacji
	Mobilny statyw do detektora do wykonywania zdjęć bocznych na stole		TAK	Bez punktacji
VIII.	Detektor zintegrowany w statywie do zdjęć odległościowych
	Rozdzielczość detektora (ilość pikseli) ≥ 8.0 mln		TAK	≥9 mln – 10 pkt / Pozostałe – 0 pkt
	Wymiary pola aktywnego detektora ≥ 42 cm x 42 cm		TAK, podać	Bez punktacji
	Rozmiary pojedynczego piksela ≤ 150 µm		TAK, podać	Bez punktacji
	Głębokość akwizycji ≥ 16 bit		TAK, podać	Bez punktacji
	Materiał warstwy scyntylacyjnej wykonany w technologii – jodek cezu (CsI)		TAK	Bez punktacji
	Czas transmisji danych z detektora i wyświetlenie obrazu w pełnej rozdzielczości ≤10sek.		TAK, podać	Bez punktacji
IX.	Konsola technika RTG
	Konsola technika obsługiwana przy pomocy klawiatury i myszki		TAK	Bez punktacji
	Monitor min. 19”		TAK	Bez punktacji
	Pamięć obrazów diagnostycznych (ilość obrazów) ≥ 5000		TAK	Wart. Graniczna – 0 p / Wart. Maksymalna – 10 p / Pozostałe proporcjonalnie
	Wybór i konfiguracja programów anatomicznych		TAK	Bez punktacji
	Wybór parametrów pracy generatora		TAK	Bez punktacji
	Nagrywarka CD i/lub DVD		TAK	Bez punktacji
	Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych z systemu HIS/RIS oraz manualna		TAK	Bez punktacji
	Obsługa funkcjonalności DICOM: • DICOM Send, • DICOM Print, • DICOM Storage Commitment, • DICOM Worklist / MPPS / • DICOM Structure Report lub DICIM Storage, DICIM Query/Retrieve, DICIM Media exchange		TAK	Bez punktacji
	Funkcje obróbki obrazów, min: • obrót obrazów, • lustrzane odbicie, • powiększenie (zoom), • funkcje ustawiania okna (windowing), • wyświetlanie znaczników		TAK	Bez punktacji
	Oprogramowanie do optymalizacji kontrastu obrazu (typu multiscale/multifrequency)		TAK, podać nazwę	Bez punktacji
	Analiza zdjęć odrzuconych		TAK	Bez punktacji
	Cyfrowy, Kostno - Płucny podłogowy aparat RTG
X.	WYMAGANIA OGÓLNE
	Producent		Podać	Bez punktacji
	Model / Typ		Podać	Bez punktacji
	Deklaracja zgodności na cały aparat podłogowy kostno-płucny (łącznie z detektorem), nie osobne dokumenty na elementy składowe.		TAK/NIE	Bez punktacji
	Oferowany system fabrycznie wyposażony w detektor cyfrowy oraz zintegrowaną stację technika, nie dopuszcza się aparatów ucyfrowionych detektorami.		TAK	Bez punktacji
	Możliwość przeprowadzania zdalnej diagnostyki serwisowej aparatu RTG za pomocą sieci teleinformatycznej, poprzez zestawiane pod kontrolą Zamawiającego, chronione regułami VPN łącze.		TAK	Bez punktacji
XI	Kolumna Podłogowa Lampy RTG
	Kolumna z lampą mocowaną na podłodze, niezależnie do stołu		TAK	Bez punktacji
	Zakres ruchu wózka kolumną lampy – wzdłuż  210 cm		TAK, podać	Bez punktacji
	Zakres pionowego ruchu lampy ≥ 145 cm		TAK, podać	Bez punktacji
	Najniższe położenie ogniska od podłogi ≤ 42 cm		TAK, podać	Bez punktacji
	Zakres obrotu kolumny lampy wokół osi pionowej  300		TAK, podać	Bez punktacji
	Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej  +/- 120		TAK, podać	+/- 140- 10 pkt / < +/-140° - 0 pkt
	Wielofunkcyjny, panel LCD min 7” zlokalizowany na kołpaku umożliwiający odczyt parametrów ekspozycji.		TAK	Bez punktacji
	Modyfikacja pojedynczych parametrów ekspozycji (bez konieczności zmiany programu anatomicznego): min. kV, mAs oraz wybór komór AEC bezpośrednio z dotykowego panelu sterującego usytuowanego na kołpaku lampy rtg.		TAK/NIE	Tak – 10 pkt / Nie – 0 pkt
	Na panelu przy lampie rtg wyświetlany obrazkowy przewodnik w ustawianiu pacjenta do danego badania oraz sposób kolimacji w celu standaryzacji badań		TAK/NIE	Tak – 10 pkt / Nie – 0 pkt
	Wyświetlenie odległości SID.		TAK	Bez punktacji
	Max SID uzyskiwane do detektora w stole ≥115 cm		TAK	≥130 cm – 10 pkt / <130 cm – 0 pkt
	Lampa rtg automatycznie śledzi zmianę wysokości stołu oraz statywu utrzymując stałe SID.		TAK	Bez punktacji
XII	Lampa RTG i Kolimator
	Wielkość ogniska małego ≤ 0,6 (Zgodnie z IEC 60336)		TAK	Bez punktacji
	Wielkość ogniska dużego ≤ 1,2 (Zgodnie z IEC 60336)		TAK	Bez punktacji
	Nominalna moc ogniska małego wg IEC ≥ 25 kW		TAK, podać	≥ 30 kW – 10 pkt., / < 30 kW – 0 pkt
	Nominalna moc ogniska dużego wg IEC ≥ 75 kW		TAK, podać	≥ 80 kW – 10 pkt., / < 80 kW – 0 pkt
	Pojemność cieplna anod ≥ 300 kHU		TAK, podać	≥ 350 kHU – 10 pkt., / <350 kHU – 0 pkt.
	Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg ≥ 1,2 MHU		TAK, podać	≥ 1,3 MHU– 10 pkt. / < 1,3 MHU – 0 pkt.
	Szybkość wirowania anody ≥ 2700 obr./min		TAK	Bez punktacji
	Miernik dawki (DAP).		TAK	Bez punktacji
	Ustawianie dodatkowej filtracji w kolimatorze.		TAK	Bez punktacji
	Zakres obrotu kolimatora  +/- 45		TAK	Bez punktacji
	Kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji i liniowym laserem.		TAK	Bez punktacji
	Automatyczna, wstępna kolimacja zgodnie z programem anatomicznym.		TAK/NIE	Tak – 10 pkt / Nie – 0 pkt
XIII	Generator RTG
	Generator wysokiej częstotliwości		TAK, podać	Bez punktacji
	Moc generatora (zgodnie z normą IEC 601) ≥ 50 kW		TAK, podać	Bez punktacji
	Max prąd w radiografii ≥ 550 mA		TAK, podać	Bez punktacji
	Max wartość mAs ≥ 600 mAs		TAK, podać	Bez punktacji
	Zakres napięć w radiografii min 40 - 150 kV		TAK, podać	Bez punktacji
	Programy anatomiczne ≥ 200		TAK	Bez punktacji
XIV	Uniwersalny Stół Diagnostyczny
	Stół stacjonarny.		TAK	Bez punktacji
	Blat pływający.		TAK	Bez punktacji
	Minimalna wysokość blatu od podłogi ≤ 56,5 cm		TAK, podać	≤ 52 cm – 10 pkt / >52 cm – 0 pkt
	Maksymalna wysokość blatu od podłogi ≥ 80 cm		TAK, podać	≥ 90 cm – 10 pkt / <90 cm – 0 pkt
	Długość blatu stołu ≥ 220 cm		TAK	Bez punktacji
	Szerokość blatu stołu ≥ 80 cm		TAK	Bez punktacji
	Zakres ruchu wzdłużnego blatu ≥ 88 cm		TAK	Bez punktacji
	Zakres ruchu poprzecznego blatu ≥ 20 cm		TAK	Bez punktacji
	Max. obciążenie blatu stołu w pozycji środkowej ≥ 250 kg		TAK	Bez punktacji
	Odległość zewnętrzna powierzchnia płyty stołu – detektor ≤ 8,5 cm		TAK	Bez punktacji
	Pochłanialność blatu - ekwiwalent Al ≤ 1,2 mm Al (wg EN/IEC 60601-1-3).		TAK, podać	≤ 0,7 mm Al. – 10 pkt / >0,7 mm Al. – 0 pkt
	Kratka przeciwrozproszeniowa, możliwość wyciągania bez pomocy narzędzi.		TAK, podać parametry	Bez punktacji
	Układ AEC w stole, min 3 komory.		TAK	Bez punktacji
	Przełączniki nożne do sterowania wysokością stołu oraz do zwalniania hamulców blatu.		TAK	Bez punktacji
	Szuflada w stole śledzi ruch lampy wzdłuż osi długiej stołu z zachowaniem synchronizacji promień centralny - środek detektora		TAK	Bez punktacji
	Szuflada w stole śledzi ruch lampy podczas kątowania lampy (np. do zdjęć miednicy) z zachowaniem synchronizacji promień centralny - środek detektora		TAK/NIE	Tak – 10 pkt / Nie – 0 pkt
	Zestaw pozycjonerów do układania pacjenta na stole		TAK	Bez punktacji
	Uchwyt dla pacjenta min 1 szt.		TAK	Bez punktacji
XV	Statyw do zdjęć Odległościowych
	Statyw mocowany do podłogi.		TAK	Bez punktacji
	Minimalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi ≤ 35 cm		TAK	Bez punktacji
	Maksymalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi ≥ 175 cm		TAK	Bez punktacji
	Układ AEC w statywie, min 3 komory.		TAK	Bez punktacji
	Kratka przeciwrozproszeniowa lub zestaw kratek umożliwiająca wykonanie zdjęcia płuc min. z 180 cm oraz projekcji z SID 100 cm (lub 115 cm).		TAK, podać parametry	Bez punktacji
	Możliwość wyciągania i wymiany kratki bez pomocy narzędzi.		TAK	Bez punktacji
	Pochłanialność płyty statywu – ekwiwalent Al. ≤ 1,0 mm Al		TAK, podać	≤ 0,7 mm Al. – 10 pkt / >0,7 mm Al. – 0 pkt
	Odległość płyta statywu – powierzchnia detektora ≤ 6 cm		TAK	Bez punktacji
	Uchwyty boczne i uchwyt górny ułatwiający zdjęcia w projekcjach PA i bocznych.		TAK	Bez punktacji
	Bezprzewodowy pilot do zdalnej zmiany wysokości statywu		TAK/NIE	Tak – 10 pkt / Nie – 0 pkt
XVI	Detektor Bezprzewodowy
	Detektor bezprzewodowy.		Podać model	Bez punktacji
	Detektor do stosowania w stole, w statywie oraz poza nimi (pacjenci na wózkach itp.).		TAK	Bez punktacji
	Detektor bezprzewodowy.		TAK	Bez punktacji
	Wymiary pola aktywnego detektora ≥ 42 cm x 34 cm		TAK	Bez punktacji
	Materiał scyntylatora – CsI.		TAK	Bez punktacji
	Rozdzielczość detektora (liczba pikseli) ≥ 5,7 mln		TAK	Bez punktacji
	Rozmiary piksela ≤ 160 µm		TAK	Bez punktacji
	Głębokość akwizycji ≥ 16 bit		TAK	Bez punktacji
	Maksymalna waga detektora ≤ 3,1 kg		TAK	Bez punktacji
	Maksymalny udźwig detektora dla pacjenta leżącego na nim (przy wolnej ekspozycji) ≥ 150 kg		TAK	Bez punktacji
	DQE ≥ 65 %		TAK	Bez punktacji
	Zewnętrzna (np. nastołowa) ładowarka akumulatora detektora oraz łącznie min. 2 akumulatory		TAK	Bez punktacji
XVII	Konsola Technika RTG Aparatu Kostno - Płucnego
	Konsola technika obsługiwana min. przy pomocy klawiatury i myszki.		TAK	Bez punktacji
	Monitor dotykowy min. 23”		TAK	Bez punktacji
	Pamięć obrazów diagnostycznych (ilość obrazów) ≥ 5000		TAK	Bez punktacji
	Czas od wykonania ekspozycji do pokazania podglądu obrazu ≤ 4 s		TAK	Bez punktacji
	Czas od wykonania ekspozycji do pokazania obrazu w pełnej jakości ≤ 10 s		TAK	Bez punktacji
	Wybór i konfiguracja programów anatomicznych w tym programów dziecięcych		TAK	Bez punktacji
	W ramach programów anatomicznych automatyczne ustawianie parametrów pracy generatora.		TAK	Bez punktacji
	Po wykonaniu zdjęcia dane ekspozycyjne z generatora jak kV oraz mAs są automatycznie (bez udziału technika) zapamiętywane w nagłówku obrazu w formacie DICOM.		TAK	Bez punktacji
	Indywidualne konta dla każdego użytkownika z indywidualnym hasłem do logowania do stacji technika		TAK	Bez punktacji
	Nagrywarka CD i / lub DVD.		TAK	Bez punktacji
	Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych z systemu HIS / RIS oraz manualna.		TAK	Bez punktacji
	Obsługa protokołów DICOM: • DICOM Send • DICOM Print / • DICOM Storage Commitment / • DICOM Worklist / MPPS		TAK	Bez punktacji
	Funkcje obróbki obrazów, min: • obrót obrazów • lustrzane odbicie • powiększenie (zoom) • funkcje ustawiania okna optycznego (zmiana jasności i kontrastu) • wyświetlanie znaczników.		TAK	Bez punktacji
	Analiza zdjęć odrzuconych.		TAK	Bez punktacji

XVIII	System Monitorowania dawki RTG
	Dostawa serwera dawek z oprogramowaniem (bez ograniczeń czasowych/bezterminowa licencja) do monitorowania i raportowania poziomu dawek z dostarczanych aparatów RTG. / Oprogramowanie umożliwia: / analizę statystyczna poziomu dawek / ostrzeżenie o przekroczeniu progu zdefiniowanej dawki / przedstawienie informacji dotyczących aktualnego wykorzystania aparatu rtg: / Liczba badań / Liczba pacjentów / Badania na pacjenta / Badania na godzinę / Dostawa platformy sprzętowej (fizycznej lub zwitualizowej) o parametrach dedykowanych przez producenta. / Oprogramowanie zgodne z dyrektywą EURATOM 2013/59		TAK, / opisać	Bez punktacji
XIX.	System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS)
	Nazwa/typ		Podać	Bez punktacji
	Producent		Podać	Bez punktacji
	Nieograniczona liczba klienckich licencji dostępowych dla użytkowników PACS w formie komunikacji poprzez protokół DICOM (zewnętrzne stacje) oraz możliwość przeglądania zdjęć w przeglądarce referencyjnej.		TAK	Bez punktacji
	Automatyczny backup bazy danych		TAK	Bez punktacji
	Funkcjonalność DICOM Modality Worklist		TAK	Bez punktacji
	Możliwość dodania/ skonfigurowania dowolnej liczby list roboczych DICOM		TAK	Bez punktacji
	Interfejs wspierający standard DICOM 3.0		TAK	Bez punktacji
	Generowanie DICOM Modality Worklist zależnie od statusu badania		TAK	Bez punktacji
	Obsługa protokołów DICOM C-Move, C-Find, C-Store SCU i SCP		TAK	Bez punktacji
	Automatyczne usuwanie badania z listy DICOM z konsoli urządzenia, w momencie kiedy badanie zostanie zakończone w RIS		TAK	Bez punktacji
	System umożliwia automatyczną komunikację z innymi systemami w standardzie DICOM		TAK	Bez punktacji
	Generowanie listy roboczej DICOM zależnie od poszczególnych typów badań		TAK	Bez punktacji
	Generowanie listy roboczej DICOM zależnie od poszczególnych pracowni diagnostycznych		TAK	Bez punktacji
	Generowanie listy roboczej DICOM zależnie od poszczególnych urządzeń diagnostycznych		TAK	Bez punktacji
	Możliwość „ręcznego” połączenia badania obrazowego DICOM z rekordem pacjenta, np. w momencie awarii listy roboczej DICOM		TAK	Bez punktacji
	Możliwość zdefiniowania i podłączenia dowolnej liczby stacji diagnostycznych i archiwów PACS		TAK	Bez punktacji
	Możliwość archiwizacji, przesyłania i udostępniania obrazów medycznych w standardzie DICOM 3.0 obsługiwane transfer syntaxy: Little Endian Implicit, Little Endian Explicit, JPEG 2000		TAK	Bez punktacji
	Moduł PACS działający na tym samym serwerze co RIS		TAK	Bez punktacji
	System posiada kompresję JPEG 2000 Lossless obejmującą archiwizowanie obrazów, ich przesyłanie pomiędzy jednostkami, nagrywanie płyt dla pacjenta, backup danych obrazowych		TAK/NIE	Bez punktacji
	System posiada funkcję autoroutingu pozwalającą na automatyczne przesłanie obrazów na odpowiednią stację diagnostyczną w zależności od dowolnego tagu w pliku DICOM		TAK	Bez punktacji
	Oferowany system archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) musi być dopuszczony do obrotu i użytkowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jako wyrób medyczny - zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 211 z późniejszymi zmianami) - tj. musi posiadać: / wpis lub zgłoszenie/powiadomienie do Rejestru Wyrobów Medycznych, / deklarację zgodności CE z dyrektywą 93/42/EWG - w klasie co najmniej I		TAK	Bez punktacji
XX.	Radiologiczny System Informatyczny (RIS)
	Producent		Podać	Bez punktacji
	Nazwa i typ		Podać	Bez punktacji
	Nieograniczona liczba klienckich licencji dostępowych dla użytkowników RIS		TAK	Bez punktacji
	System licencjonowany na poszczególne pracownie. Licencja na podłączenie : / 3 aparatów RTG, 2 aparatów USG		TAK podać	Bez punktacji
	Interfejs użytkownika i pomoc kontekstowa w języku polskim		TAK	Bez punktacji
	Klient webowy działający na nowych przeglądarkach z HTML5/CSS3 i działa w oparciu o silnik renderowania HTML przeglądarki, nie wymaga wtyczek flash, java, activex lub wykorzystujących wtyczki np. java itp.l lub dostęp do danych realizowany przez dedykowaną aplikację kliencką współpracująca z systemami Windows 7/8/10		TAK	Bez punktacji
	Współpraca z systemami Windows XP/Vista/7/8, Linux, Mac OSX,		TAK	Bez punktacji
	Automatyczne generowanie wiadomości e-mail do administratorów systemu o zatrzymaniu interfejsu oraz o wywoływanych alertach (wykorzystanie CPU, wykorzystanie miejsca na dyskach)		TAK	Bez punktacji
	Automatyczny backup bazy danych na wskazany zasób sieciowy NFS		TAK	Bez punktacji
	Automatyczny system raportowania o niepowodzeniu wykonania kopii zapasowej za pomocą wiadomości email.		TAK	Bez punktacji
	System audytowy wersjonujący akcje w systemie pozwalający na przywrócenie poprzedniego stanu danych. System musi umożliwiać cofnięcie usunięcia rekordu pacjenta, cofnięcie poprzedniej wersji opisu badania, możliwość przesłuchiwania poprzednich wersji opisów dźwiękowych lub korygowanie z zachowaniem poprzedniej wersji.		TAK	Bez punktacji
	Widok Ogólny
	Widok ogólny po zalogowaniu posiada informacje o ostatnim logowanie: min. adres IP i datę logowania lub informacja o zalogowanym użytkowniku i nazwie systemu		TAK/NIE	Bez punktacji
	Widok ogólny po zalogowaniu posiada informacje o ostatnich zadaniach nagrywania badań DICOM na CD/DVD: min. nazwa nagrywarki, numer badania, data akcji, status lub w dedykowanej funkcji		TAK/NIE	Bez punktacji
	Widok ogólny po zalogowaniu posiada listę linków do dokumentów PDF definiowanych przez administratora np. formularze, papier firmowy, oświadczenia lub w dedykowanej funkcji		TAK/NIE	Bez punktacji
	Widok ogólny po zalogowaniu posiada informacje o wizytach, które wymagają uzupełnienia danych np. zlecenie przez lekarza uzupełnienia informacji o danych ze skierowania.		TAK	Bez punktacji
	Widok ogólny po zalogowaniu przez lekarza posiada informacje o badaniach przekazanych do konsultacji.		TAK	Bez punktacji
	Widok ogólny po zalogowaniu przez lekarza posiada statystyki opisanych badań.		TAK/NIE	Bez punktacji
	Lista Wizyt
	Widok ogólny po zalogowaniu posiada informacje o ostatnim logowanie: min. adres IP i datę logowania lub informacja o zalogowanym użytkowniku i nazwie systemu.		TAK	Bez punktacji
	Widok ogólny po zalogowaniu posiada informacje o ostatnich zadaniach nagrywania badań DICOM na CD/DVD: min. nazwa nagrywarki, numer badania, data akcji, status lub w dedykowanej funkcji.		TAK	Bez punktacji
	Widok ogólny po zalogowaniu posiada listę linków do dokumentów PDF definiowanych przez administratora np. formularze, papier firmowy, oświadczenia lub w dedykowanej funkcji.		TAK	Bez punktacji
	Widok ogólny po zalogowaniu posiada informacje o wizytach, które wymagają uzupełnienia danych np. zlecenie przez lekarza uzupełnienia informacji o danych ze skierowania.		TAK	Bez punktacji
	Widok ogólny po zalogowaniu przez lekarza posiada informacje o badaniach przekazanych do konsultacji.		TAK	Bez punktacji
	Widok ogólny po zalogowaniu przez lekarza posiada statystyki opisanych badań.		TAK	Bez punktacji
	Możliwość zmiany widoku listy wizyt w zależności od wybranego czasu i daty		TAK	Bez punktacji
	Możliwość wyszukania i wyświetlenia szczegółów wizyty: ID pacjenta, nazwisko, imię, rodzaj badania, status badania		TAK	Bez punktacji
	Możliwość szybkiego wyszukiwania wizyt na podstawie częściowo wpisanych danych, takich jak: nr badania, PESEL, nazwisko, imię pacjenta, data ur.		TAK	Bez punktacji
	Śledzenie w systemie informacji, czy pacjent już oczekuje na badanie (czy pojawił się w poczekalni)		TAK/NIE	Bez punktacji
	Monitorowanie czasu oczekiwania pacjenta na badanie (możliwość przypisania optycznej informacji o czasie oczekiwania)		TAK/NIE	Bez punktacji
	Możliwość wyświetlenia grupy i typu badania, jednostki kierującej, lekarza kierującego na liście wizyt,		TAK	Bez punktacji
	Możliwość zawężenia listy do badań pilnych oraz do listy badań z medycyny pracy.		TAK	Bez punktacji
	Na liście pacjentów możliwość wyszukiwania pacjentów po imieniu, nazwisku, dacie urodzenia, PESEL oraz możliwość schowania pacjentów NN z listy pacjentów za pomocą filtra.		TAK	Bez punktacji
	Funkcje Planowania Pracy
	Intuicyjny terminarz ułatwiający rejestrację z funkcjami drag&drop lub innym zarówno dla pojedynczych jak i dla wielu badań jednocześnie (np. z powodu awarii aparatu możliwość przeciągnięcia wielu badań z danego dnia na pole tymczasowe, zmiana dnia i przeniesienie badań w wolne terminy)		TAK	Bez punktacji
	Wyświetlanie w terminarzu podsumowania ilości badań zapisanych na dany dzień z podziałem na rodzaje finansowania		TAK	Bez punktacji
	Wyświetlanie w terminarzu lub innym obszarze bieżącej informacji na temat ilości punktów NFZ za: dany dzień, miesiąc, rok z podziałem na wykonane i wykonane + planowane (szacowanie statystyczne na podstawie danych podanych przez Zamawiającego)		TAK/NIE	Bez punktacji
	Możliwość widoku badań planowych i nieplanowych w terminarzu		TAK	Bez punktacji
	Możliwość szybkiego wyboru daty w terminarzu (miniaturowy kalendarz)		TAK	Bez punktacji
	Generowanie harmonogramu pracy pracowni na każdy dzień		TAK	Bez punktacji
	Możliwość dostosowania przedziałów czasowych (5 min, 10 min, 15 min, 20 min itd.) w Terminarzu w zależności od potrzeb poszczególnych pracowni		TAK	Bez punktacji
	Możliwość tworzenia i zarządzania pasmami rezerwacji (czasy pracy pracowni, święta, czasy przerw w pracy urządzenia np. serwis, dodatkowe informacje np. „tylko dla oddziału SOR”)		TAK	Bez punktacji
	Możliwość szybkiego podglądu pasm rezerwacji za pomocą listy pasm z dodatkowymi informacjami w postaci tabeli.		TAK	Bez punktacji
	Możliwość wydruku listy wizyt w wybranym dniu		TAK	Bez punktacji
	Szybkie rezerwowanie i zgłaszanie wizyt na CITO w terminarzu badań nieplanowych (za pomocą jednego kliknięcia tworzymy wstępnie uzupełnione badanie CITO).		TAK	Bez punktacji
	Wyświetlanie ilości pacjentów aktualnie oczekujących na wykonanie badania		TAK	Bez punktacji
	Możliwość usuwania wizyt z poziomu Terminarza		TAK	Bez punktacji
	Automatyczne odświeżanie informacji nt wizyt bez konieczności odświeżania przeglądarki		TAK	Bez punktacji
	Możliwość tworzenia wizyt nachodzących czasowo na siebie		TAK	Bez punktacji
	Możliwość tworzenia wizyt nieplanowych w terminarzu.		TAK	Bez punktacji
	Podgląd wizyt nieplanowych w terminarzu.		TAK	Bez punktacji
	Możliwość dezaktywacji weekendów (schowania) w widoku terminarza.		TAK	Bez punktacji
	Możliwość szybkiej akceptacji badań zleconych za pomocą drag&drop bezpośrednio na wybraną datę w terminarzu.		TAK	Bez punktacji
	Możliwość szybkiego podglądu badań zleconych. Informacje minimum: imię, nazwisko, PESEL, płatnik, numer kontaktowy.		TAK	Bez punktacji
	Funkcje Obsługi Zleceń i Opisywania Badań
	Automatyczne wyszukiwanie duplikatów pacjentów wprowadzonych do systemu i system ostrzegania o takich przypadkach (na bazie numeru PESEL) lub weryfikacja na etapie wprowadzania pacjenta czy już nie istnieje pacjent o tym samym numerze		TAK	Bez punktacji
	Automatyczne obliczenie i wyświetlanie wieku pacjenta na podstawie numeru PESEL lub daty urodzenia		TAK	Bez punktacji
	Możliwość rejestrowania pacjenta na kilka procedur jednocześnie		TAK	Bez punktacji
	Rejestracja pacjentów zgodna z wymogami sprawozdawczości elektronicznej do NFZ		TAK	Bez punktacji
	Możliwość indywidualnego ustawienia czasu trwania badania dla każdej wizyty		TAK	Bez punktacji
	Automatyczne wyszukiwanie kodów ICD10 na podstawie fragmentu rozpoznania lub kodu zgodnego z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10		TAK	Bez punktacji
	Możliwość wygenerowania i udostępnienia użytkownikowi obrazu ISO (dane DICOM, opis) i nadruku na płytę CD i DVD (możliwość ręcznego nagrywania badania)		TAK	Bez punktacji
	Możliwość wygenerowania i udostępnienia użytkownikowi obrazu do nadruku na CD (możliwość ręcznego nagrywania badania)		TAK	Bez punktacji
	Zaawansowany system cenników z podziałem na płatników, procedury medyczne, czas obowiązywania, dodatkowe parametry jednostek zlecających (min. REGON i NIP jednostki zlecającej). Walidacja poprawności NIP i REGON.		TAK	Bez punktacji
	Oprogramowanie RIS sterujące robotem do nagrywania płyt bez konieczności instalacji zewnętrznego oprogramowania na komputerze sterującym robotem lub zewnętrzne oprogramowanie na komputerze sterującym robotem		TAK	Bez punktacji
	Nagrywanie wyników badań na zewnętrznych duplikatorach (min. Rimage, Primera, Epson) bezpośrednio przez RIS bez dodatkowych licencji.		TAK	Bez punktacji
	Szczegółowa dokumentacja zmian dokonywanych w zakończonych opisach (zmiany, odpowiedzialne osoby)		TAK	Bez punktacji
	Możliwość konfiguracji dostępu do wyników badań podmiotom zewnętrznym przez dowolną przeglądarkę internetową HTML5/CSS3 w tym wykorzystującą wtyczki np. java		TAK/NIE	Bez punktacji
	Możliwość konfiguracji dodatkowego modułu pozwalającego na nadawanie tymczasowego dostępu do wyniku badania dla pacjenta		TAK/NIE	Bez punktacji
	Możliwość konfiguracji dodatkowego modułu pozwalającego na nadawanie tymczasowego dostępu do wyniku badania dla lekarza kierującego		TAK/NIE	Bez punktacji
	Możliwość powiadamiania SMS/e-mail wybrane osoby o fakcie opisania badania (np. pacjenta, lekarza kierującego itp..)		TAK	Bez punktacji
	Wyszukiwanie opisów – możliwość wyszukiwania po: dowolnej frazie występującej w tekstach opisów, modalności, ICD10, tagach, dacie badania.		TAK	Bez punktacji
	Funkcjonalność DICOM Modality Worklist		TAK	Bez punktacji
	Możliwość dodania/ skonfigurowania dowolnej liczby list roboczych DICOM		TAK	Bez punktacji
	Generowanie DICOM Modality Worklist zależnie od statusu badania		TAK	Bez punktacji
	Automatyczne usuwanie badania z listy DICOM z konsoli urządzenia, w momencie kiedy badanie zostanie zakończone w RIS		TAK	Bez punktacji
	Generowanie listy roboczej DICOM zależnie od poszczególnych typów badań		TAK	Bez punktacji
	Generowanie listy roboczej DICOM zależnie od poszczególnych pracowni diagnostycznych		TAK	Bez punktacji
	Funkcje Finansowe
	Importowanie danych z kontraktu wygenerowanego przez system informatyczny NFZ		TAK	Bez punktacji
	Automatyczne wstawianie wymaganych informacji o procedurze dla badań Funduszowych (ICD9)		TAK	Bez punktacji
	Możliwość bezpośredniego rozliczania badań w systemie NFZ		TAK/NIE	Bez punktacji
	Możliwość generowania raportów na potrzeby współpracy z NFZ		TAK/NIE	Bez punktacji
	Obsługa systemu eWUŚ z poziomu systemu RIS (sprawdzanie statusu ubezpieczenia rejestrowanego pacjenta)		TAK	Bez punktacji
	Automatyczne wywołanie sprawdzenia statusu ubezpieczenia (eWUŚ) podczas zgłoszenia badania funduszowego		TAK	Bez punktacji
	Możliwość ręcznego wywołania sprawdzenia statusu ubezpieczenia (eWUŚ)		TAK	Bez punktacji
	Możliwość załadowania plików odpowiedzi z systemu eWUŚ przez lokalnego administratora systemu		TAK	Bez punktacji
	Możliwość sprawozdawania kolejek oczekujących na badanie zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami Ministra Zdrowia. System gromadzi informacje o przyczynie usunięcia pacjenta z kolejki oczekujących zgodnie z w/w rozporządzeniem.		TAK	Bez punktacji
	Opis Badania
	Zintegrowany system dyktowania opisów na każdej lekarskiej stacji opisowej z zachowywaniem kolejnych wersji nagrań		TAK/NIE	Bez punktacji
	Graficzna możliwość śledzenia, czy badanie jest w trakcie opisywania		TAK/NIE	Bez punktacji
	Blokada opisu badania przez wielu użytkowników z informacją przez kogo badanie jest opisywane.		TAK	Bez punktacji
	Blokada opisu badania przez wielu użytkowników z możliwością przejęcia badania po zakończeniu przez pierwszego użytkownika edycji (powiadomienie z możliwością wybrania akcji przejęcia badania)		TAK	Bez punktacji
	Możliwość zapisania częściowo opisanego badania jako „draft”.		TAK	Bez punktacji
	Wielopoziomowe, edytowalne wzory opisów badań z podziałem na prywatne dla danego użytkownika i publiczne (dla wszystkich).		TAK	Bez punktacji
	Możliwość formatowania wzorów opisów badań		TAK	Bez punktacji
	Rozwijana lista poprzednich opisów.		TAK	Bez punktacji
	RAPORTY
	Rozbudowany katalog typowych statystyk dostępnych bezpośrednio z systemu RIS		TAK	Bez punktacji
	Możliwość nadawania praw dostępu do poszczególnych statystyk na poziomie użytkownika oraz grup użytkowników		TAK	Bez punktacji
	Elastyczne dostosowywanie zakresu czasu dla generowanych statystyk		TAK	Bez punktacji
	Ręczne zawężanie wyników statystyki za pomocą dostępnych filtrów		TAK	Bez punktacji
	Elastyczna adaptacja wyświetlania statystyk, np. kolejność i ilość wyświetlanych kolumn		TAK	Bez punktacji
	Generowanie ksiąg pracowni diagnostycznych		TAK	Bez punktacji
	Możliwość podglądu i wydruku wygenerowanych raportów		TAK	Bez punktacji
	Możliwość eksportu raportów do formatu czytelnego dla Microsoft Excel, OpenOffice, LibreOffice		TAK	Bez punktacji
XXI.	Wdrożenie systemu
	Oferent zapewni instalację, konfigurację i szkolenia aplikacyjne z zakresu oprogramowania RIS i PACS. / Integracja z systemem KS-Somed.		TAK	Bez punktacji
	Gwarancja na oprogramowanie RIS i PACS obejmuje wszystkie aktualizacje i nowe wersje oprogramowania wraz z ich instalacją i konfiguracją oprogramowania.		TAK	Bez punktacji
XXII.	Serwer RIS/PACS
	Serwer dedykowany do RIS i PACS o minimalnych parametrach: / - processor min. Intel Xeon Silver 4216 16C 2.10 GHz lub równoważny / - min. 32 GB RAM / - min. 8x 1,2TB SAS 10k / - redundatne zasilanie / - system operacyjny I bazodanowy dedykowany dla RIS i PACS		TAK podać	Bez punktacji
XXIII	Stacje Rejestracyjne – 3 zestawy
	Kompletne stacje robocze ( monitor, komputer, klawiatura, myszka ) z przeznaczeniem na stanowiska rejestracji. Komputer o minimalnych parametrach: procesor i5, 8 GB RAM, 256 SSD		TAK, podać	Bez punktacji
XXIV.	Stacje Lekarskie – 2 zestawy
	Kompletne diagnostyczne stacje lekarskie do opisywania badań RTG z konsolą opisową (komputer, monitory, klawiatura, myszka) Komputer klasy PC z parametrami minimum: procesor i7, pamięć 8 GB, dysk SSD 200 GB, nagrywarka DVD, mysz. Klawiatura, system operacyjny z graficznym interfejsem użytkownika w architekturze 64bit		TAK	Bez punktacji
	Monitory umożliwiające wyświetlanie obrazów monochromatycznych zgodnie z DICOM i kolorowych z następujących modalności: CR/CT/DX/MR/NM/PT/US/XA. Wymagana dostawa (1) dwóch monitorów wraz z (2) kartą grafiki: współpracującą z Windows 7 - 32/64-bit, Windows 8.1 - 32/64-bit, Windows 10 - 32/64-bit i zwalidowaną przez producenta monitora oraz (3) oprogramowania współpracującego z wbudowanym oraz zewnętrznym kalibratorem, umożliwiającego wykonywanie procedur kontroli jakości, w tym kalibracji - do zainstalowania na stacji roboczej, wszystkie elementy tj. 1,3 tego samego producenta.		TAK, podać producenta, nazwę i typ	Bez punktacji
	Minimalne wymagania dot. parametrów monitorów medycznych:		-
	- przekątna min. 21”,		TAK, podać	Bez punktacji
	- rozdzielczość: min. 2 Mpix,		TAK, podać	Bez punktacji
	- rozmiar piksela: > 0,14 mm, < 0,28 mm,		TAK, podać	Bez punktacji
	- stosunek boków: 4:3,		TAK, podać	Bez punktacji
	- tablica LUT: min. 30 bit (10 bit R/G/B),		TAK, podać	Bez punktacji
	- rodzaj podświetlenia: LED		TAK	Bez punktacji
	- skalibrowana luminancja na poziomie: min. 500 cd/m2 w okresie min. 20 000 godzin pracy,		TAK, podać	Bez punktacji
	- jednorodność przestrzenna: min. 85%,		TAK, podać	Bez punktacji
	- kontrast min: 1400:1,		TAK, podać	Bez punktacji
	- czas odpowiedzi: maks. 20 ms,		TAK, podać	Bez punktacji
	- wbudowany czujnik umieszczony z przodu ekranu, do kalibracji monitora wraz z oprogramowaniem umożliwiającym wykonanie kalibracji oraz przeprowadzenie testu zgodności,		TAK	Bez punktacji
	- wbudowany czujnik AMBIENT LIGHT SENSOR		TAK	Bez punktacji
	- typ złącza: DVI-D Dual Link, DisplayPort,		TAK, podać	Bez punktacji
	- funkcja umożliwiająca płynne przejście kursora pomiędzy pulpitami, przy wykorzystaniu monitorów o różnych rozdzielczościach - niezależnie od różnic rozdzielczości wertykalnej poszczególnych monitorów,		TAK	Bez punktacji
	- funkcja umożliwiająca podłączenie projektora o dowolnej rozdzielczości rozpoznawanego jako dodatkowy pulpit oraz pozwalająca po przejściu kursora na pulpit projektora uzyskać zbliżenie/oddalenie wyświetlanych obrazów,		TAK	Bez punktacji
	- funkcja umożliwiająca łatwe znalezienie kursora poprzez wyświetlenie kolorowego koła w punkcie, w którym znajduje się kursor - aktywowana poprzez kombinację klawiszy skrótu,		TAK	Bez punktacji
	- odporna na uszkodzenia osłona ekranu z powłoką antyrefleksyjną,		TAK	Bez punktacji
	- wyrób medyczny min. klasy II,		TAK, podać	Wyrób klasy IIa: 0 pkt / Wyrób klasy IIb : 10 pkt
	- gwarancja producenta: min. 5 lat – obejmująca: monitor, kartę grafiki, sterowniki, oprogramowanie do kontroli jakości oraz wszystkie wbudowane przyrządy pomiarowe, w tym również wbudowany kalibrator.		TAK, podać	Bez punktacji
	Minimalne wymagania dot. funkcjonalności stanowiska opisowego radiologa:
	Wyświetlenie jednoczesne kilku badań różnych pacjentów		TAK	Bez punktacji
	Możliwość zmiany położenia wyświetlanych obrazów względem siebie		TAK	Bez punktacji
	Możliwość przeszukiwania listy pacjentów w archiwum lokalnym i na serwerach PACS według różnych kryteriów – co najmniej wg. Identyfikatora pacjenta, nazwiska pacjenta (lub jego kilku początkowych liter) oraz daty		TAK	Bez punktacji
	Przechowywanie badań pobranych z serwera w lokalnym archiwum		TAK	Bez punktacji
	Oprogramowanie stacji lekarskiej umożliwia przeglądanie i opisywanie, oraz import badań z płyt CD/DVD/USB do archiwum lokalnego jak również nagrywanie badań na płyty dla pacjentów w formacie DICOM wraz z przeglądarką również w przypadku braku komunikacji z serwerem.		TAK	Bez punktacji
	Oprogramowanie stacji lekarskiej umożliwia nagrywanie badań na płyty dla pacjentów w formacie DICOM wraz z przeglądarką. / W celu minimalizacji możliwości popełnienia pomyłki podczas podpisywania płyt po zakończeniu nagrywania płyty musi pojawić się komunikat zawierający dane pacjenta dla którego płyta została nagrana.		TAK	Bez punktacji
	Możliwość przeszukiwania wielu archiwów PACS jednocześnie i pobierania z nich obrazów		TAK	Bez punktacji
	Wyświetlanie obrazów z ustawieniami zawartymi w tagach Window Width i Window Level		TAK	Bez punktacji
	Jeżeli obrazy zawierają kilka wartości tagów Window Width i Window Level (np. ustawienia dla okna kostnego, mózgowego i tkankowego), to stacja powinna umożliwiać przełączenie wyświetlania obrazu dla każdego z tych ustawień		TAK	Bez punktacji
	Obsługa Dicom Grayscale Softcopy Presentation State (GSPS) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.1 w zakresie przesyłania, zaznaczania i odczytu		TAK	Bez punktacji
	Wyświetlanie obrazów na dwóch monitorach medycznych		TAK	Bez punktacji
	Wykonanie pomiarów odległości, kątów oraz pola powierzchni		TAK	Bez punktacji
	Dokonywanie pomiarów gęstości Hounsfielda (dla obrazów CT) i wartości piksela obrazu punktowo oraz – dla zaznaczonego obszaru – ich wartości średniej i odchylenia standardowego		TAK	Bez punktacji
	Obracania obrazu o wielokrotność 90 st. oraz dokonywanie lustrzanego odbicia		TAK	Bez punktacji
	Regulacji kontrastu (szerokość i poziom okna)		TAK	Bez punktacji
	Kalibrowanie wyświetlanych odległości na ekranie tak, by możliwe było wyświetlenie obrazu w powiększeniu naturalnym		TAK	Bez punktacji
	Powiększanie obrazu oraz oglądania powiększonego fragmentu obrazu (lupa)		TAK	Bez punktacji
	Wyświetlenie obrazu w proporcji 1:1 – 1 piksel obrazu oryginalnego odpowiada 1 pikselowi ekranu		TAK	Bez punktacji
	Zaznaczanie położenia oglądanego przekroju na przekrojach prostopadłych linia referencyjną		TAK	Bez punktacji
	Zaznaczanie tego samego punktu na różnych przekrojach należących do tego samego układu współrzędnych (ten sam Frame of Reference) - tzw. "kursor 3D"		TAK	Bez punktacji
	Automatyczna synchronizacji serii z tego samego ułożenia pacjenta		TAK	Bez punktacji
	Ręczna synchronizacji serii w ten sposób, aby przekroje wyświetlały się według odległości od przekrojów wybranych przy starcie synchronizacji ręcznej		TAK	Bez punktacji
	Możliwość wyświetlania rekonstrukcji MPR		TAK	Bez punktacji
	Zapisywanie okna obrazowego w postaci pliku JPG z zachowaniem wyświetlanego opisu, lecz z zanonimizowanymi danymi pacjenta.		TAK	Bez punktacji
	Realizacja Dicom Store SCP, Store SCU, Query/Retrieve SCU oraz Print SCU		TAK	Bez punktacji
	Jeżeli obrazy zawierają zapisane GSPS (Grayscale Presentation States), to stacja powinna umożliwiać wyświetlenie każdego zapisanego GSPS		TAK	Bez punktacji
	Opcja,wydruku obrazów na drukarce dicomowskiej oraz drukarce systemowej (na papierze) z wykorzystaniem narzędzi do komponowania i drukowania danych; możliwość wydrukowania obrazów różnych pacjentów na jednym filmie		TAK	Bez punktacji
	Konfigurowanie opisów wyświetlanych na obrazach niezależnie dla każdego użytkownika odpowiednio dla każdego typu obrazu (wedle modalności) oraz konfigurowania opisów drukowanych wraz z obrazem na filmie lub papierze; treść tych opisów stanowią wartości odpowiednich tagów dicom		TAK	Bez punktacji
	Wykonywanie opisów badania przez różnych lekarzy zalogowanych w programie stacji opisowej (np. opis radiologa i opisy klinicystów) oraz dołączenie wykonanych opisów do badania w postaci osobnych plików w formacie DICOM lub XML; opis może być edytowany tylko przez użytkownika, który jest jego autorem		TAK/NIE	Bez punktacji
	Zapisanie jednego lub więcej badań na płycie CD lub DVD, zgodnie ze standardem Dicom, z nagraną przeglądarką umożliwiającą przejrzenie nagranych obrazów w standardzie Dicom		TAK	Bez punktacji
	Możliwość importowania obrazów w formacie DICOM do archiwum lokalnego z systemu plików oraz eksportu z archiwum lokalnego do systemu plików		TAK/NIE	TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt
	Możliwość usuwania wybranych badań z lokalnego archiwum		TAK	Bez punktacji
	Możliwość ustawienia automatycznego usuwania starszych obrazów z archiwum lokalnego		TAK/NIE	TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt
	Oprogramowanie zarejestrowane lub zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny klasy IIa, oznaczone znakiem CE		TAK	Bez punktacji
	Komputer klasy PC z parametrami minimum: procesor i7, pamięć 8 GB, dysk SSD 200 GB, nagrywarka DVD, mysz. Klawiatura, system operacyjny z graficznym interfejsem użytkownika w architekturze 64bit		TAK	Bez punktacji
	Monitor opisowy, kolorowy ≥ 19”		TAK, podać	Bez punktacji
	System podtrzymania i stabilizacji zasilania UPS pozwalający na sekwencyjne zamknięcie oprogramowania i zapis danych obrazowych		TAK	Bez punktacji
XXV	Zestaw RTG z radiowizjografią
	System RVG
	System RVG		Podać typ, model	Bez punktacji
	Sprzęt fabrycznie nowy		TAK	Bez punktacji
	Technologia CMOS		TAK	Bez punktacji
	Minimalny rozmiar sensora nie mniej niż 25,4 mm x 37 mm		TAK, podać	Bez punktacji
	Maksymalny rozmiar sensora nie więcej niż 28 mm x 38,3 mm		TAK, podać	Bez punktacji
	Rozmiar pola aktywnego (pole matrycy) minimum 20 x 29.5 mm		TAK, podać	Bez punktacji
	Rzeczywiste pole obrazowania prostokąt bez pól interpolowanych (uzupełnianych) do prostokąta		TAK	Bez punktacji
	Skala szarości nie mniej niż 12 bitów		TAK	Bez punktacji
	Interfejs podłączenia do komputera USB		TAK	Bez punktacji
	Brak dodatkowych elementów pośrednich (adapterów/ konwerterów) na przewodzie pomiędzy sensorem a wtyczką USB		TAK/NIE	Bez punktacji
	Bez konieczności dodatkowego zasilania		TAK	Bez punktacji
	Możliwość integracji z PACS/RIS		TAK	Bez punktacji
	Komputer / stacja technika do akwizycji badań		TAK	Bez punktacji
	System RTG
	Aparat RTG		Podać typ, model	Bez punktacji
	Sprzęt fabrycznie nowy		TAK	Bez punktacji
	Rodzaj generatora wysokiej częstotliwości HF		TAK	Bez punktacji
	Częstotliwość generatora ok. 270 kHz		TAK, podać	Bez punktacji
	Rozmiar plamki nie więcej niż 0,7 mm		TAK, podać	Bez punktacji
	Aparat mocowany na ścianie		TAK	Bez punktacji
	Wyświetlanie informacji o dawce na wyświetlaczu po wykonaniu ekspozycji		TAK	Bez punktacji
	Maksymalny zasięg głowicy nie mniej niż 200 cm		TAK, podać	Bez punktacji
	System ekspozycji aparatu drogą radiową		TAK	Bez punktacji
	Fartuch dla Pacjenta w zestawie		TAK	Bez punktacji
24	Kolimator na tubus w zestawie		TAK	Bez punktacji
25	Krzesło/Fotel dla pacjenta do wykonywania zdjęć zębowych		TAK	Bez punktacji
XXVI	Akcesoria
	Duplikator płyt CD/DVD: / - Prędkość nagrywania i zadrukowywania płyt CD: min. 30 nośników na godz. / - Prędkość nagrywania i zadrukowywania płyt DVD: min. 15 nośników na godz. / - Dwa napędy DVD / - Nadruk atramentowy / - Rozdzielczość nadruku: min. 1200 dpi x 700 dpi / - Komputer sterujący duplikatorem z monitorem o przekątnej ekranu, min. 19” / - Zarządzenie nagrywaniem płyt z poziomu systemu RIS.		TAK	Bez punktacji
	Ochrona osobista chroniąca przed promieniowaniem rentgenowskim wykonana w technologii bezołowiowej o ochronności co najmniej 0,5 mmPb: / - fartuch 2 szt / - półfartuch 2 szt / -osłona na tarczycę 2 szt / parawan ochronny , mobilny , jednoskrzydłowy , bez szyby o szer 100cm-2 szt		TAK	Bez punktacji
XXVII.	Gwarancja i Serwis
	Pełna gwarancja (bez wyłączeń) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie na okres min. 24 miesiące		TAK	Bez punktacji
	Czas reakcji na zgłoszenie usterki do 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas reakcji w dni ustawowo wolne od pracy - 48 godzin.		TAK	Bez punktacji
	Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 3 dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy		TAK / podać	Bez punktacji
	Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 6 dni roboczych rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy		TAK / podać	Bez punktacji
	Gwarancja min. 10–letniego dostępu do części zamiennych dla RTG oraz min. 5 – letni dla stanowisk pracy		TAK / podać	Bez punktacji
	Instrukcja obsługi dostarczonych elementów w języku polskim		TAK	Bez punktacji
	W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji).		TAK	Bez punktacji
	Autoryzowane lub posiadające stosowne uprawnienia punkty serwisowe na terenie Polski		TAK / podać nazwę i adres	Bez punktacji
	Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy.		podać (fakultatywnie):	Bez punktacji

………………, dn. ...............2020 r.
[dokument należy sporządzić w formie elektronicznej i    podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji Wykonawcy]